电阻层析成像仪

| 仪器型号 | ITS P2+ |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | B203 |  |
| 负责人 | 张勇 |  |
| 仪器简介 | P2+是一款高精度电阻层析成像仪 ，主功能是电阻层析成像，也可以进行实际和虚构的测量。 |  |
| 主要用途 | 由ITS基于过程层析成像技术设计和开发，主要应用于批次混合、浆状流、界面侦测、色谱分析、多相流、串联混合、泡沫浮选、计算流体力学、溶剂萃取等领域。 |  |
| 技术参数 | 1.电极数量：不少于32个； 2.精度：±1%； 3.稳定性：change < 0.6% deviation @ 9.6kHz, 2 hours； 4.采集帧速：不低于20 ms/frame； 5.空间分辨率：不低于5%of the sensor/pipe diameter； 6.相变分辨率：不低于2%； 7.在线测试速度：不低于3frames/S with 16 electrodes、15 frames/S with 8electrodes 8.传感器：圆形，内径：内径可以根据采购人的规格定制,范围:5mm～500mm。传感器电极至少32个电极，电极分布在2个位面上，每个位面至少16个电极。传感器材质可以选择多种：聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯、有机玻璃。 9.传感器电极材质可供选择：哈氏合金、双相不锈钢等。常温、常压下使用。 10.电流方式：相邻电极电流注入法；电流范围：0 - 1.5, -15, -75mA (ad-ad)；输入频率：75 Hz - 153.6kHz、输出：0.001 +10 V (pp) |  |